鹤山市中医院外科用吊塔和ICU用吊桥技术指标和参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术指标和参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU吊桥（干湿分离） |  | 6 | 套 | （一）桥身部分： 1、工作电源为AC220V、50HZ；配备漏电开关总成1个； ▲2、吊桥预埋件为国标角钢构造，且表面经防锈处理，符合ROHS环保认证标准，规格50mm*50mm*5mm(长度按医院天花内实际高度定做)； ▲3、吊桥吊柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚3.0mm；内壁固定结构厚度17.5mm，圆柱外径φ102mm；（需提供实物样品留存备查） 4、桥身长2500～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）； 5、桥身上配备LED照明灯1个。 （二）干区塔部分： 1、干区塔功能箱体可手动水平移动，移动距离500mm;亦可水平旋转，角度可达340°； 2、工作电源：AC220V、50HZ，国标电源插座8个（220V、10A）、（五孔2个，三孔6个）； ▲3、干区塔滑车体配备导轨式装置，导轨为U字型结构，尺寸规格为146mm*130mm；（需提供实物样品留存备查） ▲4、干区塔连接柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚3.0mm；内壁固定结构厚度17.5mm，圆柱外径φ102mm；（需提供实物样品留存备查） ▲5、干区塔功能箱体内腔采用气电分离设计；箱体横截面尺寸规格为320mm*195mm；功能箱体总长度为1000mm；（需提供实物样品留存备查） ▲6、干区塔功能箱体上、下两端采用圆弧型设计，材料为ABS，且无金属锐角，以避免二次伤害；（需提供实物样品留存备查） ▲7、仪器平台3层，尺寸规格为500mm*400mm*28mm，左右两端选用ABS材料，采用圆角防撞设计；仪器平台高度可调，且具备防滑落装置，高度≥3.0mm；净载重量80kg；（需提供实物样品留存备查） 8、边轨1条，选用国际标准不锈钢材料，尺寸规格为10mm*25mm； 9、国标医用气体终端含氧气1个、负压吸引 1个、压缩空气 1个，每种终端标识颜色不同、插口形状不同，确保了用气安全；插拔使用次数≥2万次； 10、配置阻尼刹车制动装置； 11、配备流线型无把手式抽屉1个，尺寸规格为380mm*360mm*130mm； 12、配备等电位接地端子1个、接地线1条（其中一端为接地端口配套插座，另一端为开尾裸铜线）； 13、配备网络接口1个，规格为RJ45； （三）湿区塔部分： 1、湿区塔功能箱体可手动水平移动，移动距离500mm;亦可水平旋转340°； 2、工作电源为AC220V、50HZ；国标电源插座8个（220V、10A）、（五孔2个，三孔6个）； ▲3、湿区塔滑车体配置导轨式装置，导轨为U字型结构，尺寸规格为146mm*130mm；（需提供实物样品留存备查） ▲4、湿区塔连接柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚3.0mm，内壁固定结构厚度17.5mm，圆柱外径φ102mm；（需提供实物样品留存备查） ▲5、湿区塔功能箱体内腔采用气电分离设计；箱体横截面尺寸规格为320mm*195mm；箱体总长度为1000mm；（需提供实物样品留存备查） ▲6、湿区塔功能箱体上、下两端采用圆弧形设计，材料为ABS，且无金属锐角，以避免二次伤害；（需提供实物样品留存备查） ▲7、仪器平台2层，尺寸规格为500mm*400mm*28mm，左右两端选用ABS材料，采用圆角防撞设计；仪器平台高度可调，且具备防滑落装置，高度≥3.0mm；净载重量80kg；（需提供实物样品留存备查） 8、边轨1条，选用国际标准不锈钢材料，尺寸规格为10mm*25mm； 9、国标医用气体终端含氧气1个、负压吸引 1个、压缩空气 1个；每种终端标识颜色不同、插口形状不同，确保了用气安全；插拔使用次数≥2万次； 10、配备阻尼刹车制动装置； 11、配备流线型无把手式抽屉1个，尺寸规格为380mm*360mm*130mm； 12、配备等电位接地端子1个、接地线1条（其中一端为接地端口配套插座，另一端为开尾裸铜线）； 13、配备网络接口1个，规格为RJ45； 14、配备可调输液杆架1套，选用材料为304不锈钢型材，规格为ф20mm*长800mm； 15、不锈钢护理器材篮1个，规格260mm*160mm*260mm； |
| 2 | 单臂腔镜塔 |  | 2 | 套 | - 工作电源为AC220V、50HZ；配备漏电开关总成1个； 2、吊塔功能箱体可水平旋转角度可达340°，且横臂和功能箱体可同时旋转； ▲3、吊塔预埋件为国标角钢构造，且表面经防锈处理，符合ROHS环保认证标准，规格50mm*50mm*5mm(长度按医院天花内实际高度定做)； ▲4、吊塔基座总成为圆柱形国标无缝钢管结构，壁厚≥8mm,外径158mm,长度≥500mm；（需提供实物样品留存备查） ▲5、吊塔横臂选用航空级铝镁合金型材，横臂半径750mm，内腔规格235.5mm*100.5mm，壁厚14.5mm； ▲6、吊塔连接柱采用圆柱形内梅花状中空设计，壁厚3.0mm，内壁固定结构厚度17.5mm，圆柱外径φ102mm；（需提供实物样品留存备查） ▲7、吊塔功能箱体内腔采用气、电分离设计；箱体横截面规格320mm*195mm,功能箱体总长度1200mm；（需提供实物样品留存备查） ▲8、吊塔功能箱体上、下两端采用圆弧形设计，材料为ABS，且无金属锐角，避免二次伤害；（需提供实物样品留存备查） ▲9、仪器平台4层，规格尺寸500mm*400mm*28mm，左右两端采用ABS材料，圆角防撞设计；仪器平台高度可调，且配备滑落装置，高度≥3.0mm；净载重量120kg；（需提供实物样品留存备查） 10、边轨1条，选用国际标准不锈钢材料，规格10mm*25mm； 11、国标医用气体终端含氧气1个、负压吸引 1个、压缩空气1个、废气排放1个、二氧化碳1个，每种终端标识颜色不同、插口形状不同，确保了用气安全；插拔使用次数≥2万次； 12、配备阻尼刹车制动装置； 13、配备国标电源插座10个（五孔2个，三孔8个）； 14、配备等电位接地端子1个，接地线1条（一端为接地端口配套插座，一端为开尾裸铜线）； 15、网络接口1个，规格RJ45； 16、吊塔功能箱体上配备可调输液杆架1套，规格φ20mm*长800mm； 17、配备流线型无把手式抽屉1个，规格350mm*350mm*140mm； 18、配备不锈钢护理器材篮1个，规格260mm*160mm*260mm； 19、显示器伸缩臂支架1套。 |