细菌测定及药敏分析仪项目需求书

- 设备功能要求（临床应用方面）：

细菌测定及药敏分析广泛应用于感染性疾病患者的检查及制定治疗方案，本院需购置一台全自动细菌测定及药敏分析仪，各厂家应提供目前市场在售的最高端产品。

- 配置（参数）要求：

1. 原理：双歧矩阵法。

2. 药敏检测：完全遵照CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供4-12个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。

3. 微生物库数量：≥400种，包含了革兰氏阴阳性菌、真菌、厌氧菌、支原体、寄生虫等；

4. 自动判读：机器自动读取试剂板细菌抗菌药物MIC半定量测定的阴、阳性结果，由分析软件计算抗菌药物MIC结果。

5. 鉴定时间：18-24小时。

6. 软件能够批量导入excel表格菌株信息，检测结果可批量导出。

7. 有全面的耐药机制统计分析功能，含符合CLSI的药敏专家分析系统及异常表型结果的提示。

8. 数据可储存，具有查询和统计分析功能，可自定义设置查询和统计条件，具有多重耐药统计分析MDR、XDR、PDR，可对目标性及非目标性数据进行统计分析。

9. 免费更新细菌或药敏数据库；有标准接口，可以和医院HIS系统联网。细菌药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据。

10. 可外接独立工作站、分析系统具有质控模块，可对配套试剂板进行质控，并对质控结果进行分析。

三、商务要求

保修期不少于两年。