消毒设备

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置空气消毒机等消毒设备一批，对院内室间的空气、病床、电子镜进行清洗与消毒处理。

- 配置（参数）要求：

- 1、空气消毒机（壁挂式） 一台

- 壁挂式等离子体空气净化消毒机，适用空间消毒体积（m3）：≥100。

- 2、空气消毒机（吸顶式） 三台

- （1）机身尺寸不超过：600*600*360mm。适用空间消毒体积为100-120m3。

- （2）动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用。

- （3）为等离子高压静电场和紫外线两种消毒方式,可单独使用,也可同时使用。

- 3、层流空气消毒机 一台

- （1）定时消毒功能。

- （2）性能可靠：空气净化消毒器采用物理消毒方法，机器工作过程中，无有害气体和物质产生，机内高强度紫外线密闭于机身内，对人和设备均无害。

- （3）净化效果：通过净化后，房间达到10,000级。

- 4、全自动内镜消毒机 二台

- （1）可完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精干燥、空气内管道干燥等流程，符合相关规范的要求。

- （2）能同时实现排水、进酶液、进消毒液、酒精灌注、液体循环灌注、空气干燥、消毒液取样、测漏吹气。

- （3）清洗舱体底部应有专门的设计和措施，防止内镜外表面和舱体底部的部分无法有效接触到化学消毒剂。

- 5、床单位消毒机 一台

- 配备床袋（或罩），密闭时臭氧泄漏少。

- 消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。

- 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均具有消毒效果，请出具相关消毒检测报告。

- 能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。

- 三、商务要求

保修期不少于一年。