脉动真空灭菌器等设备

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本次计划购置的脉动真空灭菌器等设备放置在供应室，分别对医疗器械进行高温高压灭菌和生物监测。要求功能齐全、性能稳定、操作简单，自检速度快、维修率低，可提高科室工作效率。

- 配置（参数）要求：

（一）脉动真空灭菌器Ι（1台）

1、设备容积：≥800L

2、钢材要求使用304不锈钢或以上材质

3、灭菌温度：134℃

4、腔体灭菌门为自动双门互锁设计

5、安全保护：门安全连锁装置保护；设备断电急停开关；设备断电后、经过泄压后的手动开门装置

6、多种灭菌程序可选

7、多种脉动方式可选

8、灭菌温度：121℃或者134℃灭菌温度。BD测试程序选用134℃灭菌温度

9、内置热敏打印机，可以打印灭菌锅次，详细记录灭菌过程

10、设备配置：设备主机、不锈钢消毒车、不锈钢搬运车一应俱全。

（二）脉动真空灭菌器Ⅱ（2台）

1、设备容积：≥600L

2、钢材要求使用304不锈钢或以上材质

3、灭菌温度：134℃

4、腔体灭菌门为自动双门互锁设计

5、安全保护：门安全连锁装置保护；设备断电急停开关；设备断电后、经过泄压后的手动开门装置

6、多种灭菌程序可选

7、多种脉动方式可选

8、灭菌温度：121℃或者134℃灭菌温度。BD测试程序选用134℃灭菌温度

9、内置热敏打印机，可以打印灭菌锅次，详细记录灭菌过程

10、设备配置：设备主机、不锈钢消毒车、不锈钢搬运车一应俱全。

（三）生物阅读器（1台）

1、自动阅读生物监测培养结果。

2、开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。

3、具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

4、断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

5、培养结束自动打印培养信息。

三、商务要求

脉动真空灭菌器含办证服务

各设备保修期不少于一年。